## Slide 1
透析基礎 研修スライド
シャント管理と
警報アラーム対応
透析未経験看護師・新人臨床工学技士向け
出典: shunt_basics.pptx / 透析警報アラーム研修資料_全体版(修復済み)
構成: 09_シャント管理とトラブル対応.md ・ 10_透析中の警報アラーム対応.md を基に作成

## Slide 2
AGENDA
本日の内容
PART 1. シャント管理とトラブル対応
VAの基礎、視診・触診・聴診による観察、代表的なシャントトラブル(脱血不良・静脈圧上昇・再循環・止血/穿刺困難)
PART 2. 透析中の警報アラーム対応
回路の基本構造、各アラームの原因・確認・対応、緊急度別の初動フロー、ヒヤリハット事例
体外循環という透析の特性上、シャントと回路の異常はどちらも早期発見・早期対応が患者の安全に直結します。
2/24

## Slide 3
01
PART 1
シャント管理と
トラブル対応
出典: shunt_basics.pptx

## Slide 4
バスキュラーアクセス
VA(バスキュラーアクセス)とは
血液浄化(血液透析など)を施行するために必要な、血液の出入り口。血液透析患者にとって必要不可欠なもの。
AVF (自己血管内シャント)
動脈と静脈を外科的に吻合。動脈血流が直接静脈へ流入。最も割合が多く、開存性に優れる。
AVG (人工血管内シャント)
人工血管を移植して動静脈をそれぞれ吻合。動静脈が細くAVFが作製できない場合に適応。
動脈表在化 (非シャント)
動脈を皮下浅くに移動し穿刺しやすくする。短絡は作らず返血用静脈が別途必要。心機能不良などで適応。
超音波検査はVAの機能・形態を評価し、管理・治療方針に活用する情報を提供する。
4/24

## Slide 5
基礎知識
血管解剖(上肢)
VAの構造・異常部位を把握するための土台となる知識。
動脈
鎖骨下動脈 → 腋窩動脈 → 上腕動脈 → 橈骨動脈・尺骨動脈 → 深掌動脈弓・浅掌動脈弓
静脈
【表在静脈(吻合部に使用)】 橈側皮静脈(AVFでよく使用)・尺側皮静脈・副橈側皮静脈・肘正中皮静脈 【深部静脈】 腕頭静脈 ← 鎖骨下静脈 ← 腋窩静脈 ← 上腕静脈 ← 橈骨静脈・尺骨静脈
5/24

## Slide 6
日常観察
身体所見によるシャント観察
視診・触診・聴診によって、血流の程度や病変部位をおおまかに推測できる。
視診
腫脹・色調・膨隆など、見た目の変化を確認する
触診
スリル(振動)を3本指で全体評価、1本指で局所評価する
聴診
シャント音の性状(音の高さ・強さ)を聴取する
所見のみでは確定診断はできない。異常を疑う場合は超音波検査による精密評価と組み合わせる。
6/24

## Slide 7
観察 1/3
視診で見るポイント
所見 | 疑われる病態
腫脹・皮下血管拡張・顔面浮腫 | 静脈高血圧症
手指の潰瘍形成 | スチール症候群 / 静脈高血圧症(ソアサム症候群)
発赤 | 感染 / 血栓性静脈炎 / 接触性皮膚炎
膨隆 | 真性瘤 / 仮性瘤 / 血管の蛇行 / 血腫 / 感染
手指・爪の色調不良 | スチール症候群 / 末梢循環障害
7/24

## Slide 8
観察 2/3
触診で見るポイント
所見 | 疑われる病態
拍動性(断続的)に触知 | 中枢側の狭窄・閉塞
局所のスリルを触知 | その近傍の狭窄(1本指で評価)
スリルの減弱・血管の虚脱 | 末梢側の狭窄・閉塞
血管そのものが硬い | 血栓形成・石灰化沈着・壁在血栓
スリル・拍動が消失 | シャント閉塞
スリルは3本指で全体評価、1本指で局所評価(狭窄が疑われる部位の特定)を行う。
8/24

## Slide 9
観察 3/3
聴診で見るポイント
所見 | 疑われる病態
高調音 | その部位の狭窄病変
拍動音(断続的) | 中枢側の狭窄・閉塞病変
中枢側まで届く大きな音 | 過剰血流
微弱な音 | 低血圧 / 脱水 / 動脈硬化 など
高調音が聴取されても狭窄がない場合、狭窄があっても高調音を聴取しない場合もあり、所見のみで確定診断はできない。
9/24

## Slide 10
シャントトラブル
代表的な4つのトラブル
脱血不良
最も多く遭遇する異常所見
静脈圧上昇
返血部位の血管内圧上昇
再循環
返血血液の再脱血、効率低下
止血・穿刺困難
抜針後の止血/穿刺手技の困難
次のスライドから、それぞれの原因を詳しく見ていきます。
10/24

## Slide 11
トラブル 1/4
脱血不良
所定の血流量がVAから脱血できない状態。 透析治療で最も多く遭遇する異常所見のひとつ
1
穿刺部位の血流量低下(吻合部〜脱血穿刺部位間の狭窄・閉塞、側副静脈の存在、流入動脈・中枢動脈の狭窄・閉塞、脱水・低血圧・心機能低下などの全身状態)
2
穿刺針外套が正しく血管内に留置されていない(狭窄部・血栓・血管壁・静脈弁に先端が当たっているなど)
3
透析用血液回路内の異常
11/24

## Slide 12
トラブル 2/4
静脈圧の上昇
返血部位の血管内圧が上昇すること。
1
返血穿刺部(針先近傍)、もしくはより中枢側の狭窄・閉塞
2
血液回路内の異常、Qb(血流量)に比して返血穿刺針のサイズが小さい場合
3
血管蛇行・隔壁・血管荒廃、または過剰血流による相対的な血管内圧上昇
脱血部と返血部の間に狭窄病変がある場合、静脈圧の異常所見が出にくいことがある(末梢側での脱血・中枢側での返血では静脈圧は上昇しない)。
12/24

## Slide 13
トラブル 3/4
再循環
返血された血液の一部または大半が、脱血部位から再度透析用血液回路側に引き込まれる現象。
目安
概ね10%以上の再循環率がある場合は原因を精査する
影響
脱血不良に気づきにくくなる / 除水経過に伴う回路内濃縮 / 著しい透析効率の低下
主な要因: 脱血部・返血部の位置関係、その間の血管の狭窄・閉塞など。
13/24

## Slide 14
トラブル 4/4
止血困難・穿刺困難
止血困難
抜針後の止血に要する時間が長くなる。 ・穿刺部位より中枢側の狭窄・閉塞(止血部位の血管内圧上昇) ・抗凝固薬/抗血小板薬の影響 ・皮膚の脆弱、血管壁の荒廃、皮膚〜血管の距離が短い等
穿刺困難
血管内の適切な位置に穿刺針を留置することが困難。 【内針挿入困難】狭窄・閉塞・壁在血栓・石灰化・血管径/深さ・血流低下 【外套が進まない】狭窄・閉塞・血栓・静脈弁・蛇行・隔壁
14/24

## Slide 15
PART 1 まとめ
シャント管理のポイント
1
VAは血液透析の生命線。シャントが使えなければ透析治療自体が継続できない
2
短絡を形成する「シャント(AVF/AVG)」と、短絡のない「非シャント」に大別される
3
上肢の血管解剖の理解が、VAの構造・異常部位を把握する土台になる
4
視診・触診・聴診による日常観察が、トラブルの早期発見につながる
5
基礎知識の多職種共有 + 超音波検査による精密評価が、安全な透析管理を支える
15/24

## Slide 16
02
PART 2
透析中の
警報アラーム対応
出典: 透析警報アラーム研修資料_全体版(修復済み)

## Slide 17
なぜ学ぶのか
対応の遅れが致死的合併症につながる
透析は体外循環という特性上、対応の遅れがそのまま致死的な合併症につながり得る。
大量出血
抜針・回路離断で短時間に大量出血
回路閉塞・凝血
対応が遅れると血液浄化自体が不可能に
空気塞栓
微量の気泡でも心臓・脳に達すれば重篤化
血圧低下・ショック
除水・体外循環による急な循環動態変化
アラームは、これらの致死的合併症を未然に防ぐための「最後の砦」。
17/24

## Slide 18
前提知識
透析回路の基本構造
構成 | 役割
脱血側(動脈側・A) | 患者から血液を体外に引き出すライン。血液ポンプの吸引力がかかる区間
返血側(静脈側・V) | ダイアライザを通った血液を体内に戻すライン
ダイアライザ(人工腎臓) | 半透膜を介して老廃物・余分な水分を除去する回路の中心部品
安全装置 | 気泡検知器・血液漏れ検知器など。異常を検知し自動でポンプを停止
18/24

## Slide 19
アラーム 1/2
静脈圧上限アラーム(圧力系)
静脈側(返血路)のどこかで抵抗が生じている可能性(屈曲・穿刺針の位置ずれ・凝血など)
1
回路の屈曲・腕の角度 → 屈曲を解除、腕を伸ばす
2
Vチャンバの凝血(穿刺トラブルが原因の8割とも) → 軽度なら生食洗浄、完全凝固ならV側回路のみ交換
3
針先の凝血・血管壁への接触 → 生食洗浄・向き調整、改善なければ再穿刺
4
穿刺部より中枢側の狭窄 → 穿刺部変更、エコー評価のうえPTA検討
19/24

## Slide 20
アラーム 2/2
静脈圧下限アラーム(圧力系)
穿刺針の抜けかけ・回路接続部の外れなど、出血につながる異常の可能性がある。
1
脱血不良(穿刺トラブル・抜針) — 血圧低下→循環血流速低下→脱血不良の経路もあり、バイタルも併せて確認
2
Vチャンバまでの回路の屈曲 → 屈曲を解除
3
Vチャンバまでの凝固(ダイアライザ内含む) → 膜素材/ヘパリン量を見直し
4
回路接続の緩み・クランプ忘れ → 接続とクランプを確認・是正
出血があれば直ちに圧迫止血・ポンプ停止。改善なければ医師へ報告。
20/24

## Slide 21
その他の主要アラーム
透析液系・安全装置系のアラーム
アラーム | 原因 | 対応
透析液圧低下 | 脱血不良、透析液回路のリーク、供給ポンプ故障 | 針先修正/再穿刺、補液速度を落とす、機器点検
気泡検知器作動 | 接続部の緩み、脱血不良による微小気泡、補液ボトルの空打ち | ポンプ自動停止を確認 → 気泡を安全に除去
TMP異常上昇 | ダイアライザ内凝血・除水量設定過多・フィルター目詰まり | 抗凝固剤の見直し、改善なければダイアライザ交換
血液漏れ検知器作動 | ダイアライザの膜破損、気泡による誤検知 | 排液の血性確認 → 陽性ならダイアライザ交換
21/24

## Slide 22
初動判断
緊急度別の初動フローチャート
アラームが鳴った
↓
生命に関わる兆候があるか? (出血・意識レベル低下・重度血圧低下 など)
↓
はい → 緊急対応(ただちに)
いいえ → 通常対応(まず確認→是正)
・ただちに血液ポンプを停止 ・圧迫止血・体位保持など応急処置 ・医師・当直CEへ緊急連絡 ・バイタルサインを測定・記録
・表示内容と回路を確認 ・該当箇所を是正(屈曲直し・接続確認等) ・是正後にポンプを再開 ・改善しなければ医師/CEへ報告
判断に迷ったら、常に「緊急対応」を優先する。
22/24

## Slide 23
ヒヤリハット事例
よくある誤対応
「よくあること」という思い込みが、対応の遅れにつながる。
抜針アラームへの対応遅れ
「体動による誤作動だろう」と判断し目視確認を後回しに 教訓: 確認より先に「止める・見る」を最優先
頻回の静脈圧上昇を軽視
毎回鳴るからと原因確認せずリセットを繰り返す 教訓: 頻回のアラームこそ根本原因を都度見直す
エア検知後クランプ確認省略
ポンプ停止だけ確認しクランプを見ずに気泡除去 教訓: 「ポンプ停止」と「クランプ確認」は必ずセットで
原因を確認せずにリセット
表示をリセットして再開を優先し原因を確認しない 教訓: リセット前に「なぜ鳴ったか」を一呼吸おいて確認
23/24

## Slide 24
まとめ
本日のポイント
1
シャント(VA)は透析の生命線。日々の視診・触診・聴診による観察が異常の早期発見につながる
2
脱血不良・静脈圧上昇・再循環・止血/穿刺困難、それぞれの原因を整理して初動対応する
3
アラームは致死的合併症を防ぐ「最後の砦」。原因→確認→対応の流れで落ち着いて対処する
4
生命に関わる兆候があれば、判断に迷わずただちに緊急対応を優先する
詳細は 09_シャント管理とトラブル対応.md / 10_透析中の警報アラーム対応.md を参照。